心エコー検査 DICOM SR連携 推奨項目マスターリファレンス (アルティメット完全版)

― 2Dストレイン（GLS/心毒性CTRCD/心アミロイドーシスApical Sparing/RV FWS）・全4弁狭窄・全4弁逆流・Qp/Qs・PVR網羅 ―

【概要と目的】
超音波診断装置で測定した数値をDICOM SRとしてレポートシステム・電子カルテへ自動連携することにより、① 転記ミスの完全撲滅、② 検査時間の大幅短縮、
③ 【2Dスペックルストレイン】GLS、抗がん剤心毒性（CTRCD: 相対低下>15%）、心アミロイドーシス（心尖部温存比率 Apical Sparing Index > 1.0）、右室自由壁ストレイン（RV FWS）、
④ 【全4弁狭窄症 AS / MS / TS / PS】＆【全4弁逆流症 AR / MR / TR / PR】の連続の式・PISA・VC幅・EROA・逆流量・圧較差、
⑤ 【先進血行動態】Qp/Qs（シャント率）・PVR（肺血管抵抗）・左室 dP/dt・RV-PAカップリング、
⑥ 【最新ASE 2025拡張能】LARS（左房リザーバーストレイン）・E/e'の完全自動判定を実現します。

1. 🎯 2Dストレイン評価（GLS / 心毒性CTRCD / 心アミロイドーシス / 右室FWS）

【ストレイン解析の臨床的判定基準】
・正常GLS: |GLS| > 18〜20% (正常基準値は -18% より陰性側)
・心毒性 (CTRCD): ベースライン比で GLS 相対低下 > 15% で無症候性心毒性 (Subclinical CTRCD) 確定
・心アミロイドーシス: Apical Sparing Ratio = 心尖部歪み / (基部歪み + 中部歪み) > 1.0 で特異度極めて高 (Cherry-on-top)
・右室自由壁 (RV FWS): |RV FWS| > 20〜23% が正常。肺高血圧・右室機能不全の強力な予後予測指標

| ストレイン分類 | SR連携推奨項目 | 英語表記 / DICOMタグ | 単位 | 判定基準・自動演算ロジック |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 左室長軸ストレイン | 左室グローバル縦方向歪み | LV GLS (Average) | % | 正常: ¦GLS¦ > 18〜20% (低下: > -16%) |
| 左室長軸ストレイン | 3断面個別GLS (4C/2C/3C) | GLS A4C / A2C / A3C | % | 各断面の歪み計測データ (ブルズアイ描画元) |
| 腫瘍循環器・心毒性 | 心毒性判定 (CTRCD相対低下率) | ΔGLS Relative Change | % | ベースライン比で > 15% 低下で無症候性心毒性確定 |
| 心アミロイドーシス | 心尖部温存比率 (Apical Sparing) | Apical Sparing Ratio (RELAPS) | - | 心尖部 / (基部+中部) > 1.0 で心アミロイドーシス示唆 |
| 心アミロイドーシス | EF to GLS 比 | LVEF / ¦GLS¦ ratio | - | EF/¦GLS¦ > 4.1 でアミロイドーシス (EF保たれGLS著減) |
| 心筋同期不全 | ピーク歪み時間分散 (同期不全) | PSD (Peak Strain Dispersion) | ms | > 55〜65 ms で心室性不整脈・突然死リスク増大 |
| 右室ストレイン | 右室自由壁縦方向歪み (最重要) | RV FWS (Free Wall Strain) | % | 正常: ¦RV FWS¦ > 20〜23% (中隔除外の純右室機能) |
| 右室ストレイン | 右室全体縦方向歪み (4腔像) | RV 4CH Strain (GLS) | % | 中隔を含む右室全体ストレイン (正常: ¦GLS¦ > 20%) |
| 左房ストレイン | 左房リザーバーストレイン (ASE2025) | LARS (LA Res. Strain) | % | 充満圧上昇 (重度 < 18%, 軽度 < 24%, 正常 > 39%) |
| 左房ストレイン | 左房コンジット / ポンプ歪み | LACS / LAAS | % | 左房受動導管機能 / 心房能動収縮機能の評価 |

2. 🫀 左室形態・収縮能 ＆ 拡張能評価（ASE 2025 / E/e'・LAVI・TR）

| 計測区分 | SR連携推奨項目 | 英語表記 / DICOMタグ | 単位 | 臨床的意義・システム自動演算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mモード / 2D | 左室拡張末期径 / 収縮末期径 | LVDd / LVDs | mm | 左室径・容量負荷評価・BSA補正値算出 |
| Mモード / 2D | 心室中隔壁厚 / 後壁厚 | IVSTd / PWTd | mm | 壁肥厚・HCM・アミロイドーシス心筋肥厚評価 |
| 自動演算 | 左室心筋重量係数 / 相対的壁厚 | LVMI / RWT | g/m², - | 左室肥大 (LVH) 確定 (男>115, 女>95), 求心性 (RWT>0.42) |
| Simpson法 | 左室拡張末期 / 収縮末期容積 | LVEDV / LVESV | mL | 容量負荷評価・BSA補正 (EDVI, ESVI) |
| Simpson法 | 左室駆出率 (最重要) | LVEF (Biplane EF) | % | 心機能分類 (HFrEF / HFmrEF / HFpEF) |
| Simpson法 | 1回拍出量係数 (SVi) | SVi (SV Index) | mL/m² | 低流量判定 (<35 mL/m²: LF-LG AS, 低拍出状態) |
| TVI (流入血流) | E波 / A波最高速度 / E/A比 | MV E / MV A / E/A ratio | cm/s, - | 拡張早期/心房収縮期流入速度 (AF時はA波欠損) |
| TVI (流入血流) | E波減速時間 (DT) | MV DT | ms | 左室コンプライアンス評価 (<160ms: 拘束型) |
| 組織ドプラ TDI | 中隔 / 側壁 e' ＆ 平均 E/e' | Septal e' / Lateral e' / E/e' | cm/s, - | 局所弛緩能 (中隔<7, 側壁<10)・充満圧指標 (>14, AF時≧11) |
| Biplane容積 | 左房容積係数 (LAVI) | LAVI | mL/m² | 慢性左房圧上昇 (> 34 mL/m² で拡大陽性) |
| MR連続波 CW | 左室収縮期圧上昇率 (dP/dt) | LV dP/dt | mmHg/s | MR波形1-3m/s時間より算出。正常>1200, 低下<1000 |

3. 🔒 全弁膜狭窄症の完全定量・重症度評価（AS / MS / TS / PS）

| 対象弁狭窄 | SR連携推奨項目 | 英語表記 / DICOMタグ | 単位 | 重症度判定カットオフ値 (ASE/ESC基準) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大動脈弁狭窄 AS | 大動脈弁最高血流速度 | AV Vmax (Peak Vel) | m/s | 重症: ≧ 4.0 m/s (中等症: 3.0〜4.0 m/s) |
| 大動脈弁狭窄 AS | 大動脈弁平均圧較差 / 最大PG | AV Mean PG / AV Max PG | mmHg | 重症: Mean PG ≧ 40 mmHg (Max PG ≧ 64 mmHg) |
| 大動脈弁狭窄 AS | 大動脈弁口面積 (連続の式) | AVA (Continuity Eq) | cm² | 重症: < 1.0 cm² (体表面積補正 AVAi < 0.6 cm²/m²) |
| 大動脈弁狭窄 AS | 無次元速度指数 (DVI) | DVI (LVOT VTI / AV VTI) | - | 重症: < 0.25 (低流量低圧較差 LF-LG AS で極めて有用) |
| 大動脈弁狭窄 AS | 大動脈弁加速時間 / 駆出時間比 | AV AcT / (AcT / ET) | ms, - | 重症: AcT ≧ 100 ms, AcT/ET > 0.35 (弁開放遅延) |
| 僧帽弁狭窄 MS | 僧帽弁平均圧較差 / 最大流速 | MV Mean PG / MV Peak E | mmHg, m/s | 重症: Mean PG ≧ 10 mmHg (中等症: 5〜10 mmHg) |
| 僧帽弁狭窄 MS | 僧帽弁圧半減時間 (PHT) | MV PHT | ms | 重症: ≧ 220 ms (MVA = 220 / PHT) |
| 僧帽弁狭窄 MS | 僧帽弁口面積 (PHT法 / トレース) | MVA (PHT) / MVA (Plan) | cm² | 重症: ≦ 1.0 cm² (臨床的有意狭窄: ≦ 1.5 cm²) |
| 僧帽弁狭窄 MS | 連続の式僧帽弁口面積 | MVA (Continuity Eq) | cm² | AR合併等でPHT信頼性低下時の確定評価 |
| 僧帽弁狭窄 MS | Wilkinsエコースコア (4項目) | Wilkins Score (Total) | 点 | 弁尖肥厚・可動性・石灰化・下部病変 (PTMC適応 ≦ 8点) |
| 三尖弁狭窄 TS | 三尖弁平均圧較差 / 圧半減時間 | TV Mean PG / TV PHT | mmHg, ms | 重症: Mean PG ≧ 5 mmHg / PHT ≧ 190 ms |
| 三尖弁狭窄 TS | 三尖弁口面積 (PHT法 / 連続の式) | TVA (PHT) / TVA (Cont) | cm² | 重症: ≦ 1.0 cm² (TVA = 190 / TV PHT) |
| 肺動脈弁狭窄 PS | 肺動脈弁最高血流速度 / 最大PG | PV Vmax / PV Max PG | m/s, mmHg | 重症: Vmax > 4.0 m/s / Max PG ≧ 64 mmHg (中等症: 36〜64) |
| 肺動脈弁狭窄 PS | 肺動脈弁平均圧較差 | PV Mean PG | mmHg | 重症: ≧ 35 mmHg |

4. 🎯 全弁膜逆流症の完全定量・半定量評価（AR / MR / TR / PR）

| 対象弁逆流 | SR連携推奨項目 | 英語表記 / DICOMタグ | 単位 | 重症度判定カットオフ値 (ASE/ESC基準) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大動脈弁逆流 AR | Vena Contracta 幅 (VC) | AR VC width | mm | 重症: > 6.0 mm (軽症: < 3.0 mm) |
| 大動脈弁逆流 AR | 圧半減時間 (PHT) | AR PHT | ms | 重症: < 200 ms (軽症: > 500 ms) |
| 大動脈弁逆流 AR | 有効逆流弁口面積 (EROA) | AR EROA | cm² | 重症: ≧ 0.30 cm² (軽症: < 0.10 cm²) |
| 大動脈弁逆流 AR | 逆流量 (Regurgitant Volume) | AR RVol | mL | 重症: ≧ 60 mL (軽症: < 30 mL) |
| 大動脈弁逆流 AR | 下行大動脈拡張期逆流終末速度 | AR Holodiastolic (EDV) | cm/s | 重症: 下行大動脈全拡張期逆流 ＆ EDV > 20 cm/s |
| 僧帽弁逆流 MR | Vena Contracta 幅 (VC) | MR VC width | mm | 重症: ≧ 7.0 mm (軽症: < 3.0 mm) |
| 僧帽弁逆流 MR | PISA半径 / アライアンス速度 | PISA Radius / Aliasing | mm, cm/s | 定量的逆流評価 (PISA法) の必須元データ |
| 僧帽弁逆流 MR | 有効逆流弁口面積 (EROA) | MR EROA | cm² | 重症: ≧ 0.40 cm² (二次性MRでは ≧ 0.20 cm²) |
| 僧帽弁逆流 MR | 逆流量 (Regurgitant Volume) | MR RVol | mL | 重症: ≧ 60 mL (二次性MRでは ≧ 30 mL) |
| 僧帽弁逆流 MR | 肺静脈逆流波 (収縮期逆流) | PV Systolic reversal | - | 重症: 肺静脈血流で収縮期逆流 (S波の陰転化) |
| 三尖弁逆流 TR | 三尖弁逆流最高流速 / 最大PG | TR Vmax / TR max PG | m/s, mmHg | 肺動脈圧推定の基幹 (Vmax > 2.8 m/s でPH疑い) |
| 三尖弁逆流 TR | TR Vena Contracta 幅 (VC) | TR VC width | mm | 重症: ≧ 7.0 mm (Massive 14-20, Torrential ≧21) |
| 三尖弁逆流 TR | TR PISA EROA / 逆流量 | TR EROA / TR RVol | cm², mL | 重症: EROA ≧ 0.40 cm² / RVol ≧ 45 mL |
| 三尖弁逆流 TR | 肝静脈収縮期逆流波 | Hepatic vein reversal | - | 重症: 肝静脈波形での収縮期逆流 (Blunting/Reversal) |
| 肺動脈弁逆流 PR | PR peak vel / end-diastolic vel | PR peak vel / PRed vel | m/s | 平均肺動脈圧 (mPAP) ＆ 拡張期圧 (PADP) 推定 |
| 肺動脈弁逆流 PR | PR 圧半減時間 (PHT) | PR PHT | ms | 重症: < 100 ms で急峻な減衰 (Severe PR) |
| 肺動脈弁逆流 PR | PR Index (持続時間比) | PR Index (dur / Diastole) | - | 重症: < 0.77 (拡張期の早期に血流途絶) |

5. 🫁 先進血行動態指標（Qp/Qs・PVR・RV-PAカップリング）＆ 右心系・大血管

| 演算・形態領域 | SR連携推奨項目 | 英語表記 / DICOMタグ | 単位 | 計算ロジック・臨床判断基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| シャント率 (Qp/Qs) | 肺体血流比 (Qp/Qs) | Qp/Qs ratio | - | ASD/VSD/PDA。RVOT/LVOTの径・VTIより算出 (>1.5 閉鎖適応) |
| 肺血管抵抗 (PVR) | 肺血管抵抗 (Abbas推定式) | PVR (Wood Units) | Wood U | 10×(TR Vmax/RVOT VTI)+0.16 (正常<2.0, >3.0 前毛細管性PH) |
| 右室PA連関 | TAPSE / PASP 比 (カップリング) | TAPSE/PASP ratio | mm/mmHg | 右室後負荷不整合。正常 > 0.55, 予後不良 < 0.36 |
| 右室収縮能 | TAPSE / RV s' / RV FAC | TAPSE / RV s' / RV FAC | mm, cm/s, % | TAPSE<17mm, s'<9.5cm/s, FAC<35% で右室機能低下 |
| 右室心筋機能 | 右室 Tei Index (MPI) | RV Tei Index (MPI) | - | 組織ドプラで > 0.54 (パルスで > 0.43) で機能低下 |
| 下大静脈 IVC | 下大静脈最大径 / 虚脱率 | IVCd max / IVC Collapse | mm, % | > 21 mm ＆ 虚脱率 < 50% で右房圧上昇 (RAP 15mmHg) |
| 大動脈基部 | 弁輪 / Valsalva / STJ / 上行径 | Ao Annulus/Sinus/STJ/Asc | mm | Valsalva / 上行 > 40 mm で拡大 (≧ 50mm 手術検討) |
| 心膜腔 | 心嚢液深度 (拡張末期) | Pericardial Effusion Depth | mm | 少量 <10mm, 中等量 10-20mm, 大量 >20mm |

💡 現場でのSR連携 運用・システム設計チェックポイント

1. ストレイン解析のベンダー独立性: GE (EchoPAC), Philips (AutoSTRAIN), Canon (Wall Motion Tracking) 等でGLSやBulls-eyeのタグ定義が異なるため、DICOM SRのTID 5200 User-defined strainタグのマッピングを必ず確認すること。
2. CTRCD心毒性監視のベースライン連携: 過去のベースラインGLSと比較し、相対低下率 (Baseline - Current)/Baseline > 15% を自動算出するアラートロジックをレポートシステムへ実装すること。
3. 心アミロイドーシス Apical Sparing の自動算出: 心尖部（4セグメント）平均歪み ÷ (基部6セグメント + 中部6セグメント平均歪み) > 1.0 のフラグ付けで特異的検出を自動化。
4. 弁狭窄・逆流・血行動態の整合性: LVOT/RVOTペアリング（Qp/Qs）、TR Vmax＋RVOT VTI（PVR）、連続の式（AVA/MVA/TVA）がワンストップで欠損なく連動するプリセットを固定する。
5. 単位系スケーリング整合性: cm/s ⇄ m/s、mL ⇄ L のスケールバグを結合テストで排除し、不整脈時は複数心拍平均 (Average) を採用すること。